HZZB-3特种变压器

变比组别测试仪

使用手册

武汉市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客

感谢您使用本公司的产品。在您初次使用设备前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用我公司设备。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的设备可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于试验设备均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当设备连线处联机状态时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品做联机试验前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无产品盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

目 录

一、概述	4

二、安全措施	4

三、性能特点	4

四、技术指标	5

五、系统描述	5

六、操作方法	6

七、注意事项	12

八、仪器成套性	13

九、售后服务	13

### 一、概述

HZZB-3变比组别测试仪是针对电力系统的三相变压器、特别是Z型绕组变压器、整流变压器和铁路电气系统的斯科特、逆斯科特、平衡变压器设计的。

仪器输入单相电源，由内部功率模块产生三相电源或二相电源，输出到变压器的高压侧，然后高压低压同时采样，最后计算出组别、变比、误差、相位差。

仪器采用大屏幕液晶显示，全中文菜单及汉字打印输出。

仪器内置使用说明书，可随时查阅。

仪器可以通过USB口直接由上位机进行控制,完成设置测量上传数据保存打印等操作。

仪器操作十分方便，是电力系统、变压器生产厂家和铁路电气系统理想的变压器变比组别极性测试仪。

### 二、安全措施

1、使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

2、仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

3、本仪器户内外均可使用，但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。

4、仪表应避免剧烈振动。

5、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

6、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。

7、高、低压电缆不要接反。

8、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹，不要用错，不用的测试夹要悬空。

9、测试试验变压器时，不可从低压加电，测仪表线圈的电压比，以免发生危险。

10、变压器外壳和仪器的的接地端要良好接地。但三相变器的中性点不要接地。单相试验变压器的高压尾不要接地。

### 三、性能特点

1、特别适合特种变压器的变比及相位差测试。
2、特别适合测量带移相的整流变压器的测量，很直观的显示移相的角度。

3、自动产生幅值稳定、相位恒定的三相(120°)或两相(90°)电源。
4、不受变压器内部接线方式的约束，直接测量高、低压侧的电压比值及相角差。
5、真正意义上的三相同时测量。

6、测试参数一次性设定，转换分接开关后直接测试，自动判断分接位置及转换后的标准变比。
  7、速度快，一组数据的测试时间为8秒钟。
  8、测试结果不受工频电源频率及幅值波动的影响。

9、内部具有过流保护功能，高、低压反接的保护功能。
10、可以完全由上位机控制整个测试过程，保存数据，打印试验报告。

11、测试结果自动保存，最多可保存99个。

12、仪器内置使用说明书，可以随时查阅。

### 四、技术指标

1、变比测试范围：    1～10000
2、组别测试范围：    1～12
3、变比测试准确度：  变比范围1～1000：0.2级

变比范围1000～2000：0.5级

变比范围2000～5000：1级

4、变比分辨率：      		0.0001
5、角度分辨率：      	0.01°
6、仪器电源输入：    220V±10% 、50Hz±1Hz

7、使用温度：        -20℃～40℃

8、相对湿度：        ≤85%，不结露

8、体积：            		320mm×400mm×170mm

8、主机：            		7kg

### 五、系统描述

仪器面板图

图 一

1高压端：通过红色护套3芯电缆与变压器高压端连接。

2低压端：通过黑色护套3芯电缆与变压器低压端连接。

3保护接地柱。

4对比度：调节显示字符的对比度。

5打印机：可打印测试结果。

6 USB接口。

7电源插座：接220V、50Hz电源，插座带3A保险。

8电源开关。

9复位键：按此键整机复位回到初始状态。

10旋转鼠标：左右旋转鼠标，修改数据或选择菜单；按下鼠标，确认、保存、执行。注意：旋转速度不要太快。

11显示屏：320×240液晶屏，带LED背光，显示菜单和测试结果。

### 六、操作方法

1、接线    根据被试变压器的类型正确联接测试线夹。

1.1 单相变压器

变压器			    仪器

A---------------红护套内黄线

X---------------红护套内绿线

a---------------黑护套内黄线

x---------------黑护套内绿线

其它线悬空

1.2 三相变压器

变压器			    仪器

A---------------红护套内黄线

B---------------红护套内绿线

C---------------红护套内红线

a---------------黑护套内黄线

b---------------黑护套内绿线

c---------------黑护套内红线

1.3 二相/三相变压器    如逆斯科特变压器

变压器			    仪器

α---------------红护套内黄线

N----------------红护套内绿线

β---------------红护套内红线

a----------------黑护套内黄线

b----------------黑护套内绿线

c----------------黑护套内红线

1.4 三相/二相变压器    如斯科特变压器、平衡变压器、整流变压器等

变压器			    仪器

A----------------红护套内黄线

B----------------红护套内绿线

C----------------红护套内红线

α---------------黑护套内黄线

n----------------黑护套内绿线

β---------------黑护套内红线

2、设置参数

联线接好后，打开电源开关，屏幕显示主菜单见图二

图 二

2.1旋转鼠标操作方法

旋转鼠标用了2个状态，左右旋转用于选择菜单或数据，按下用于执行所选操作或弹出子菜单。按下同时旋转未用。

注意：旋转速度不要太快。

2.2设置设备编号

主菜单，

旋转鼠标，“设置”菜单反显，

按下鼠标，“设备编号”反显，

按下鼠标，第一位反显，

旋转鼠标，修改

按下鼠标，第二位反显，

旋转鼠标，修改

按下鼠标，第三位反显，

旋转鼠标，修改

按下鼠标，“设备编号”反显

2.3设置接法

旋转鼠标，“接法”菜单反显，按下鼠标，“Yy”反显，旋转鼠标，修改接法，按下鼠标，“高压”反显。

2.4其它参数与此类似。

2.5注意

  - 斯科特变压压器，选“Yii”,逆斯科特变压器，选“IIy”,铁路牵引平衡变压器，选“YNv”。

- 电压等级低的变压器，当输入电压值有效位数不够用时，可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。

2.6全部参数设完后，“退出”反显，按下鼠标，退回主菜单。

2.7直接输入变比方法

把高压设成标准变比，低压设成1即可。

3、测量

主菜单，旋转鼠标，选中 “测量”，按下鼠标，进入测量，显示见图三。

测量完成后，液晶屏上显示电压比测量结果，见图四。

图 三

图 四

其中相差指对应的线电压的相位差，如VAB与Vab的相位差。如果是二相/三相变压器，相差指的是高压单相与低压线电压的相位差。三相/二相刚好相反。

一次测量结果按二屏来显示。第一屏显示变比，第二屏显示电压。此时，旋转鼠标。屏幕显示见图五。屏幕上显示了高压和低压的各个电压的幅值和相位。

继续旋转鼠标，可以查看历史数据，如果到了最后一个数据，又从第一个数据开始显示。

图 五

按下鼠标，弹出子菜单，见图六

图六

菜单菜操作方法与前面相同。在这个菜单中完成，重测，打印数据，清除数据，返回主菜菜单等功能。

测量

4、查看历史数据

主菜单中，旋转鼠标，选中 “历史”，按下鼠标，进入查看历史数据。见图四、图五、图六。

5、查看使用说明书

主菜单中，旋转鼠标，选中 “帮助”，按下鼠标，屏幕上显示仪器的使用说明书。见图七。

图 七

6、设置系统时间

主菜单中，旋转鼠标，选中 “时间”，按下鼠标，进入时间设置。

7、联机通讯

7.1  按装上位机控制程序。

先运行CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe 。

再运行setup.exe。

7.2  联接好USB线后，打开电源，不要在仪器进行操作，让仪器处在初始状态。运行上位机程序，上位机自动读取仪器的设置参数。以后可以完全由上位机来控制仪器，完成参数设置、测量、上传数据，并可打印试验报告。数据文件保存在安装目录下的bbfile文件夹中。可用Excel。Microsoft Access 或者 Microsoft Office Excel打开。

### 七、注意事项

1、有载分接开关19档的变压器，9、10、11分接是同一个值，仪器输入分接类型时应输入17，此时12分接以后，仪器显示分接位置比实际位置小2。分接开关在低压侧的变压器，显示分接位置和实际分接位置倒置。

2、电压等级低的变压器，当输入电压值有效位数不够用时，可将高低压电压同时乘10或100等常数后输入。

3、当出现错误提示后，应关闭电源，查找原因。

4、连线要保持接触良好。仪器应良好接地！

5、仪器工作时，如果出现液晶屏显示紊乱，旋转鼠标无响应，或者测量值与实际值相差很远，请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

6、显示器没有字符显示,或颜色很淡,请调节亮度电位器至合适位置。

亮度电位器是多圈电位器 ，有10圈！

7、仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线。如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电。交流净化电源的容量大于200VA即可。

8、仪器应存放在干燥通风处，如果长期不用或环境潮湿，使用前应加长预热时间，去除潮气。

### 八、仪器成套性

1、主机							                       一台

2、测试电缆						                   一套

3、三芯电源线					                 一条

4、USB线							                     一条

5、接地线							                     一条

6、操作手册						                   一本

7、合格证/保修卡				              一张

9、光盘							                       一张

10、保险管（3A）              					两个

11、打印纸                    							一卷

### 九、售后服务

仪器自购买之日起壹年内，属产品质量问题免费包修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案。

武汉市合众电气设备制造有限公司

地址：武汉市盘龙经济开发区佳海

都市工业城K48

网站：http:www.hzdq.com

电话：027-83862320 61895585

传真：027-83862317